| 研究级荧光倒置显微镜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备类型 | 型号 DMi8 产地 德国 厂家/所属品牌 Leica 使用性质 科研 所属分类 生命科学研究 放置地点 208室 |  |
| ## 主要规格及技术指标 | 技术参数： - 光学系统：HC无限远轴向、径向双重色差校正光学系统，45mm国际标准齐焦距离 - 观察方式： - 取决于透射光臂 透射光（TL）：BF(明场),DF(暗场),PH(相差),DIC(微分干涉),POL(偏光) 中间视点：IMC（综合调制对比）IPH（集成相差） 入射光(Il):荧光 Leica DMi8配有电动聚光镜和电动荧光照明器 组合(TL/IL):荧光/dic(微分干涉),荧光/PH(相差) - 透射光臂：有以下两种 手动和编码： 具有集成的机械倾斜机构，具有足够的空间用于标本和微操纵器 适用于≤S40聚光镜，带有集成的手动或电动照明场光圈 用于2个可更换激发块的激发块盒 随着聚光镜快速变化 带集成电缆管道 聚光镜光圈（防止意外按下） 或 固定透射光臂： 集成LED照明 手动调节亮度和孔径光阑 更改对比度方法时自动调整亮度 自动关闭（可调） 集成聚光镜支架 用于透射光滤光片的插座 - 荧光轴：有以下3种 手动，外部 手动转盘 手动视场和孔径光阑 光导插座 EFW插座（外置滤光轮） 结构照明用插座（optigrid） 手动荧光强度管理器（FIM）（降低入射光照射的光强度） 或 手动整合 手动转盘 手动磁场和孔径光阑 光导插座 用于外部灯罩的灯罩外壳 手动荧光强度管理器（FIM）（从入射光照射减少光强度） 或 电动 电动视场和孔径光阑 通过FIM电动转盘 光导适配器的插座 电动荧光强度管理器（FIM）（从入射光照射减弱光强度） - 无限端口和T-Houses：带镜子，用于在左侧或右侧和后侧端口之间切换或与棱镜 有2个位置： 50％后端口/ 50％左/右端口 80％后端口/ 20％左/右端口 100％后端口/ 0％左/右端口 外部T-Houses： 1.无荧光，透射光臂支架 2.后部有一个无限端口 3.特殊的集成荧光 4. TIRF / GSD的特殊端口 - 荧光照明器：6孔手动或电动编码的彩色编码环或电动 - 观察筒：符合人体工程学，带或不带相机输出左侧端口 Bertrand镜头可选瞳距可调高度和角度调整（30°-45°） - 放大倍率变换器： 电动： 2或3个开关位置 放大倍数1X; 1.6X; 2X或1X; 1.6X或1X，2X 适用于所有相机端口和目镜 或 手动 2个开关位置 放大倍数1X; 1.6X; 适用于管端口和目镜 - 物镜转盘 电动 带有M25螺纹和45mm共焦距离的物镜的6个位置 对于DIC：电动/手动/编码的沃拉斯顿棱镜转盘 防撞保护 或 编码 带有M25螺纹和45mm共焦距离的物镜的6个位置 对于DIC：电动/手动/编码的沃拉斯顿棱镜转盘 或 手动 带有M25螺纹和45mm共焦距离的物镜的6个位置 对于DIC：手动沃拉斯顿棱镜转盘 - 聚光镜 所有聚光镜的放大倍数为2.5X至100X 带或不带电动或手动偏光镜（可选） 带电动或编码的wollsaton棱镜盘（可选） 用于固定的透射光臂 S40 / 0.50聚光镜 S80 / 0.30聚光镜 - Z轴聚焦 电动和编码 12mm行程（往下调焦精度2mm，往上调焦精度10mm） 最大行程速度：5mm / s 5个焦点增量：0.05um; 0.1um; 0.7um; 1.5um; 5.0um 电子焦点重新定位 物镜变化前自动降低 电子齐焦 可选：自适应聚焦控制（AFC） 可选：闭环（重新定位能力≤20nm） 手轮，每个都有2个增量，用于粗调和细调（4个增量） 手动 12mm行程（往下调焦精度2mm，往上调焦精度10mm） 手轮，每个都有1个增量用于粗调和细调（2个增量） - 观察端口：100%目镜；100%相机端口 - 控制 触摸屏 用于TL / 荧光切换的按钮 2个按钮用于电动孔径光阑调节 2个按钮，用于电动照明视场光阑调节 1个按钮用于操作电动快门 4个可变功能键 3个操作按钮，用于聚焦阈值（仅用于聚焦） 2个手轮用于聚焦 旋钮用于设置亮度 荧光激发块的6个按钮 6个物镜按钮 Leica SmartMove：符合人体工程学的控制元件，用于监控x，y，z和4个附加的可变功能键 Leica STP4000：通过外部触摸屏操作 Leica STP 8000：使用控制元件通过触摸屏进行操作，用于监控x，y，z和其他可变功能键 切换杆用于操作端口，手动快门和放大倍率变换器 用于手动FIM，IMC和IPC调整的滑块 切换杆用于操作无限端口 - 电子箱：用于控制显微镜的所有电动和电子元件的独立单元 - 接口：用于通过触摸屏保存/加载显微镜设置的服务端口 - 操作环境：适于在气温为摄氏-40℃～50℃的环境条件下运输和贮存，在电源 220V/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度 85%的环境条件下运行。 |  |
| ## 主要功能及特色 | 徕卡显微镜DMi8是一台倒置光学显微镜，可作为一般实验室显微镜使用，用于生物标本的常规检查。对细胞以及组织培养进行检查、计数、分类、鉴别、以及监控，对有关生理和/或病理状态先天畸形信息的生物标本、液体以及沉淀物进行检查，并对治疗手段进行监控。由此产生的手段均以医学专业解释为基础。 徕卡DMi8系列显微镜为通用型显微镜。包括明视场、暗视场、相衬、微分干涉差（或鉴别干涉对比）、荧光、或调节对比等在内的所有对比方式均为显微镜不可或缺少的组成部分，可快捷简便地调整或切换。 |  |
| ## 样本检测注意事项 | 1. 不可随意改动仪器参数； 2. 汞灯开启半小时内不能关闭，关闭半小时内不能开启； 3. 注意使用防尘罩； 4. 电脑不可以私自插U盘，结果需要用光盘拷贝。 |  |
| 备注 |  |  |